土壤墒情监测仪参数要求

经前期调研，参考型号为东方智感智墒ETY100，可以提供其他品牌或更高端型号，具体功能性指标不低于如下标准：

一、基本要求：

1、采购需实现的功能

2套土壤墒情监测仪，每台监测仪需实现对0-100cm土壤剖面，每10cm为一层，同步监测土壤水分、土壤温度和土壤电导率。

2、需提供用于安装和拆卸土壤墒情监测仪的工具1套。

二、服务内容及技术要求：

（1）土壤水分监测：测量范围：干土~饱和土（0~100%）；测量精度：±2%；重复性：≤0.2%

（2）土壤温度监测：测量范围：-25~80℃；测量精度：±0.5℃。

（3）土壤盐分监测：测量范围：0~17dS/m；测量精度：±5%（<5dS/m）。

（4）工作环境：工作温度：-25℃~80℃ ，工作湿度100%RH（无凝结）。

（5）数据采集、上传、分析：数据采集步长30min，采用无线发射至用户手机及指定平台，通过数据分析，能自动识别作物耗水根系，精准计算日耗水量。清晰提供“何时浇、浇多少”的科学定额。

（6）供电方式：内置高性能磷酸铁锂电池，无外部供电情况下，持续工作45天以上；可扩展外置太阳能供电系统和外部移动电源供电；设备低电压时，可自动或远程切换为低功耗采集模式和休眠工作模式，工作时间不低于45天。最大限度保障核心数据不间断，适应野外无供电环境。

（7）产品结构：全密封管式一体化结构，所有传感器单元、充电电池、主机板、无线通讯模块等部件集成设计，土壤水分、土壤温度和电导率同时同位进行监测；管体内部正压密封，保证设备器件的稳定性。

（8）定位防盗：内置GPS定位传感芯片，可定位更新设备位置；当设备发生较大振动时，设备会采集GPS定位信息；支持追踪设备位置，并通知设备管理人。

（9）工作状态监测：自动智能识别设备工作状态（正常工作、异常等），提供低电量、太阳能充电异常、停发等异常状态的报警。

三、售后服务：

1、保证产品为全新原厂设备。

2、仪器到货后要求安排专职工程师去宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区永新村试验点指导安装、调试，并对用户现场进行仪器培训，内容包括仪器的原理、使用、日常维护及现场操作；产生费用由卖方承担；

3、接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务；

4、自验收合格之日起，质保1年，提供终身维修服务。

交货时间：合同签订后20天内到货。

交货地点：宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区永新村试验点。