自动进样装置参数要求

一、主要技术参数指标：

1、工作条件

1.1电源：220V，50Hz

1.2温度：操作环境15 ℃-35 ℃

1.3湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-95%

2、操作指标要求

*仪器需适配于气相色谱仪（型号：安捷伦8860）

2.1一次可放置至少240个采样瓶（12ml）并连续进样，与气相色谱软件同步，进样时间可自行设置，进样针量可通过软件精准控制，进样量1-25ml；（可放置20ml进样瓶72个）；

2.2自动进样期间可以选择暂停，也可选择继续进样。进样间隔时间0-10分钟内可调，精确到秒。进样顺序可以选择起始位和结束位，也可选择某一段的序列；

2.3进样与抽真空可通过软件实现自动切换，进样瓶规格12ml/20ml，单个瓶塞连续穿刺超过20次以上不漏气；

2.4实时监控色谱运行状态，当色谱出故障或者出现未就绪状态，自动进样器可以及时停止测样；

2.5高精度进样，搭载高精度注射器驱动系统，进样体积误差严格控制在≤0.5%

2.6开机自动校准与自检，测样完成后会自动校准位置，定位准度达到＜0.1mm；

2.7有相应的控制软件程序，记录错误日志，进样状态以图形化显示；

2.8自动进样系统的数据CV变异值达到0.5 %～1.0 %之内；

2.9实现色谱样品数据的自动提取，提取参数可自行设定；

2.10配有压力传感器，实时监测样品瓶内的压力值；

2.11针头使用偏口针，针长度3.7 cm；

3. 配置

3.1 自动进样器主机

3.2 样品托盘2个（12ml、20ml）

3.3 电源线

3.4 USB数据线

3.5 色谱信号线

3.6 软件及密码狗

3.7 进样针

3.8 其他配套软管及接头等

二、售后服务：

1.仪器在安装校准调试过程中对工作人员进行现场培训；仪器验收合格后，对实验室1位工作人员进行用户高级培训；

2.在仪器保修期的最后10个工作日中，对仪器进行一次全面的检测和维护；

3.免费保修贰年，保修期自仪器验收合格签字日起算；

三、其他事项：

交货时间：合同签订后1个月内

交货地点：中国科学院南京土壤研究所