土壤水盐监测系统参数要求

经前期调研，土壤监测系统参考型号为CR1000XE，土壤三参数传感器参考型号为Teros12，可以提供其他品牌或更高端型号，具体功能性指标不低于以下标准：

一、主要技术参数指标：

1.土壤三参数传感器，32个：

体积含水量(VWC)范围：矿物土校准：0-70% VWC;非土壤介质校准：0-100% VWC;分辨率：0.1% VWC
;准确度：矿质土：±0.03 m3/m3 或±3%VWC( EC＜8dS/m)；多孔介质：±0.01～0.02 m3/m3 或±1-2% VWC(单独校准后)。

土壤温度范围：-40～＋60  ℃；分辨率：0.1 ℃；准确度：±1 ℃（-40到0 ℃范围内）；±0.5 ℃（0到60  ℃范围内）。

土壤盐分范围：0～20dS/m(bulk)；分辨率：0.001 dS/m；准确度：±(5%+0.01 dS/m)（0到10 dS/m范围内） ；±8%（10到20 dS/m范围内）。
测量频率：70 MHz。

输出：DDI串口或 SDI-12。
尺寸：9.4cm x 2.4cm x 7.5cm。
探针长度：5.5 cm。

工作环境：-40～60 ℃。
电缆长度：标准5 m。可定制其它长度。
接头类型：3.5 mm耳机插头或裸线接头。

2.数据采集器，8个：

工作温度范围：标准工作温度为-40至+70 ℃，扩展工作温度为-55至+85 ℃。

扫描速率：最大扫描速率可达1000 Hz。

外壳材质：阳极氧化铝。

模拟输入：16个单端或8个差分模拟输入，两个模拟输入可测量4-20 mA或0-20 mA电流，四个模拟输入可提供脉冲/数字I/O功能。

脉冲计数器：10个（P1到P2和C1到C8）。

电压激励端子：4个（VX1到VX4），最大源/汇电流为±40 mA（电压激励）；50 mA（开关调节3.2 V或5 V）。

具备快速模拟测量功能（300+ Hz）、24位ADC、电池支持的时钟、嵌入式网页界面、支持MQTT协议等

通讯接口：RS-422、以太网、USB MicroB、CSI/O、RS-232、CPI、RS-485等。

数据存储：4 MBSRAM + 72 MB闪存（使用可移动microSD闪存卡，存储扩展高达16 GB）。

电源需求：10-36 VDC 输入，兼容12 V和24 V的供电系统。

二、售后服务要求：

1.供方须保证产品为全新原厂设备。

2.仪器到货后要求安排专职工程师进行免费安装、调试，并对用户现场进行仪器培训，内容包括仪器的原理、使用、日常维护及现场操作。

3.提供不低于一年的免费维修服务，时间自验收合格双方签字之日起计算。保修期内提供随时的监测探头校正服务，保修期外可收取更换部件的合理成本费。

4.维修响应时间24小时。

交货时间：合同签订后7个工作日内

交货地点：中国科学院南京土壤研究所