傅里叶变换红外光谱仪参数要求

中国科学院南京土壤研究所拟购置傅里叶变换红外光谱仪1台。经前期调研，参考型号为福建羽丰YF MIR-A，可以提供其他品牌或更高端型号。具体功能性指标不低于如下标准：

一、技术参数

1. 光谱范围：涵盖6000-500 cm-1

2. 分辨率：优于2 cm-1

▲3. 波数精度：优于0.0005cm-1@2000cm-1（十次重复测量）

- 波数准度：优于0.05cm-1@2000cm-1

*5. 信噪比：高于55000：1，(峰-峰值，1分钟测量，分辨率：4cm-1）

*6. 干涉仪：立体角镜干涉仪；非平面镜系统，无需动态调整，提供十年质保

*7. 分束器：配防潮的硒化锌分束器，日常免维护

- 检测器：标配DLaTGS检测器

*9. 激光器：采用固态激光器，提供十年质保

10. 仪器内置标准物质的校验系统，通过自检程序可对仪器的各项指标如波数精度，吸收精度，分辨率、信噪比，100%线偏差等随时进行自检

11. 采样模块：支持热插拔功能，可在开机状态下直接快速更换，一键固定，且各采样模块内置电子芯片，可自动识别

*12. ATR附件：制造商自研，非第三方附件，以保证光路最优。金刚石晶体，提供ATR附件十年质保

- 湿度指示：电子湿度指示，主机内置电子湿度传感器。在仪器面板上通过指示灯直观显示湿度变化。在软件中可以实时读取仪器内部湿度数值，便于维护保养

▲14. 软件提供不少于18种官能团积分方法，以进行定量计算（提供软件截图，否则不予认可）

▲15. 软件具备混合物检索功能，此检索功能支持至少9种组分数混合物检索，可对混合物进行谱库检索给出单一组分谱图及合成光谱和残差光谱，并给出每一组分光谱贡献百分比（提供软件截图，否则不予认可）

▲16. 高级ATR校正功能要求：软件需包含“高级ATR校正功能”：可选择晶体类型(ZnSe，Diamond，Ge)，可输入相应的反射次数，可输入附件反射角度和样品平均折射率值，用以对于高折射率、高吸收、黑色样品不受晶体材质限制可校正为正常无形变、无偏差谱图（提供软件截图，否则不予认可）。

二、产品配置

1．红外光谱仪主机 1台

2．金刚石ATR     1套

3．配套软件       1套

4．软件工作站     1套

注：标“*”项参数为实质性条款，不允许负偏离，如出现负偏离，视为不满足采购文件实质性要求，其磋商文件应答无效。标“▲”项参数为重要技术参数，如有负偏离，会影响所投磋商文件的综合评价，不会导致磋商文件应答无效，但会作为合同履约验收的依据，磋商供应商需如实列出。标“*”项参数和标“▲”项参数，必须在磋商应答文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、产品技术说明书或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为不满足采购文件要求，其应答无效。

三、售后服务

整机质保二年，干涉仪、激光器、金刚石ATR质保十年，红外光源质保五年。2小时内响应，48小时到现场。

交货时间：合同签订后90天内

交货地点：中国科学院南京土壤研究所