全自动测镉仪参数要求

中国科学院南京土壤研究所拟购置全自动测镉仪1台，参考型号为长沙开元弘盛 CA2288，可以提供其他品牌或更高端型号，具体功能性指标不低于如下标准：

- 应用范围

可应用于土壤和农产品等样品中总镉的直接测定，整个测试过程中无需使用任何化学试剂。

- 技术参数

* 2.1固体样品直接进样，无需化学前处理，采用原子光谱法进行检测；

* 2.2 分析速度快，定量检测模式下，单样分析时间≤5分钟；

2.3 分析效率高，每小时内至少完成15个样品的准确定量检测；

2.4 自带一体式自动进样器，样品位数≥16个样品，可连续自动进样检测，无需间隔停顿；且可随时插入紧急样品；

2.5仪器适用标准：《NY/T 4433-2023》

- 2.6工作曲线：仪器可采用通过标准溶液或标准物质绘制标准曲线，曲线标定后可长期使用，无需每次测试前独立标定；

- 2.7采用合金材质等可反复使用的样品舟，分析成本较低；

*2.8方法检出限：当进样量0.1g时为0.005mg/kg；

2.9 仪器自带气源，无需外接高压气源，可适用各类检测环境使用；

*2.10 同一样品连续测试6次，重复性相对标准偏差 < 8 %。

2.11仪器灵敏度高，可精确测定固体、液体样品，通过搭配专用基体改进剂，可测定农田土壤、底泥等环境样品中的总镉

3. 配置清单

3.1 测镉仪主机    1台

3.2数据存储处理及显示设备  1套

3.3 样品舟        40个

3.4 铱合石英裂解管  1根

3.4 工具包        1套

3.5 千分之一天平  1台

4. 售后服务

1. 报价产品主机及配套设备免费质保1年，自验收合格之日起计算，质保期期内提供免费维修(人为破坏因素除外)。

2. 提供终身维护保障，质保期内因产品质量而导致的缺陷，免费提供包修、包换、包退服务。

3. 维修响应时间不超过4小时，提供远程技术支持或48小时内到达用户现场提供维修服务。

4. 具备长期提供货物易损耗零配件的能力，在产品的全寿命周期内为用户提供相应的备品备件，保障用户设备的正常运行。

交货时间： 合同签订后，30个工作日内

交货地点：中国科学院南京土壤研究所