生物降解测试系统参数要求

中国科学院南京土壤研究所拟购置生物降解测试系统一台，经前期调研，可以参考设备型号BPC Blue，具体配置和性能指标不低于如下标准：

一、技术参数：

- 测试通道数量：18个，可同时进行多批次样品测试。

- 反应器：玻璃材质；标准容量1000 ml，可选500 ml和2000 ml。

- 培养单元：恒温水浴；最高温度可达60 ℃，控温精度±0.2 ℃。

- 气体测量原理：气液置换与浮力法。

- 测量分辨率： 2 ml。

- 测量范围： 0.2 – 1500 ml/h（2 ml气体测量腔体单元）。

- 检测容量：2 ml腔体单元每个通道可累积测量1600 L气体。

- 重复性： CV ≤ 3%（2 ml气体测量腔体单元）。

- 工作电源：12 V直流/1.0 A，适配100 – 240 V交流，50 – 60 Hz。

- 工作环境：室内；操作温度0 – 50 ℃；操作压力 -50 – 50 mbar。

- 测量介质：去离子水或蒸馏水。

- 适用气体：非侵蚀性气体（如CH4、CO2、H2、N2等）。

二、技术性能指标要求：

- 每个系统的最大反应器数量：18

- 反应器材料：高硼硅玻璃

- 反应器体积：1000ml

- 温度控制：最高60°C（精度0.2°C）

- 原位吸附装置数量：18

- ★气体单次测量：最多18个单元并行运行；

- ★工作方式：高精度省力杠杆单方向抬起；

- ★测量分辨率： 2ml，可通过模块的更换实现双分辨率混合设置；

- 检测能力：2ml流量腔体单元每个通道可累积测量1600L气体

- 即时气体流量的测量范围：0.2 –1500 ml/h（2ml流量腔体单元）

- 内置温度、压力、霍尔、陀螺仪传感器

- ★测量精度：CV ≤ 3% （2ml流量腔体单元）（需提供第三方计量报告）

- ★有氧和厌氧批次测试设计的嵌入式专业软件系统

- 提供完善的系统日志，XML或CSV格式原始数据，完整实验报告

- 在线实时气体流量和体积显示

- ★自动实时压力和温度补偿，实时气体流量和体积标准化

- 具有避免实验中因冲洗气体导致的流量和体积高估或低估的算法

- 多路复用的可能性，允许同时进行不同启动时间的批次实验

- 根据需要对测试系统进行本地连接，局域网连接和因特网连接，实现随时随地访问实验情况和实验数据下载

三、配置清单：

- 1000ml反应器-20个

- 标准水浴锅-1台

- 水浴锅盖板+底板-1套

- 双孔橡胶塞-20个

- 绿色螺纹盖-20个

- 气体原位吸附装置-20个

- 2ml分辨率气体测量单元模块-20个

- 数据记录与检测单元-1台

- 信号线-1根

- 电源线-1根

- FESTO管-1卷（50米）

- 单向阀-40个

- 管线标-18个

- 一分六分配阀-3个

- 20L气袋-3个

- 快装直通阀-40个

- 快装手阀-20个

- 气路堵头-20个

- 注射器-1个

- 漏斗-1个

- 配重环-18个

- 冷凝水收集器-20个

四、售后服务：

提供不低于壹年的免费质保，质保期自验收合格双方签字之日起计算；接到维修通知后 2小时内响应，48小时内实施维修服务；提供终身维修服务。

交货时间：合同签订后30天内。

交货地点：中国科学院南京土壤研究所。