多功能植物活体成像系统参数要求

中国科学院南京土壤研究所拟购置多功能植物活体成像系统1台。经前期调研，参考型号为广州博鹭腾PlantView 600SE，可以提供其他品牌或更高端型号。具体功能性指标不低于如下标准：

一、技术参数：

1. CCD成像单元采用高灵敏度科学级制冷CCD，制冷温度：≤-75℃，动态实时显示制冷温度，QE（感光效率）>75%；有效物理像素600万，像素密度为16 bit，像素点尺≥4.54 μm×4.54 μm，像素合并：1*1、2*2、3*3、4*4、6*6、8*8、16*16、24*24，F≤0.95广角镜头，自动聚焦。

2. 机箱尺寸≥800 mm*400 mm*400 mm(H*W*D)，成像视野≥200 mm×150 mm，通过载物台上下移动实现（提供设备实物照片）。

*3. 全密闭暗箱采用侧开门开关，方便放取较大的植物样本（提供设备实物照片，否则不予认可）。

4. 内置2个LED白光灯，预留多个电源插口及数据端口，可以引入其他外部实验条件，如温度、湿度等。

*5. 荧光成像元件采用环形LED对称式激发光源，非矩阵式灯珠光源设计，具有≥10个激发光源位置，配备≥5种激发光源，配备≥5个激发滤光片，配备≥5种发射滤光片，全自动软件控制，自动切换（提供设备实物照片，否则不予认可）。

6. 滤光片透过率≥95%，截止深度：≥OD7（提供滤光片厂家检验报告）。

*7. 可选配升级植物生长日光模拟系统

7.1 包含两个LED光照板，光照板包括蓝（470 nm）、绿（520 nm）、红（660 nm）及近红外（730 nm）四色LED灯，且每一种颜色的光照强度和持续时间都可通过软件编辑调节，模拟不同时间下的真实日光的光谱及强度梯度。

7.2 软件编程自动控制，可连续观察多达数十天。

7.3 包含冷水循环模块。

8. 软件可按日期编程，在线控制单次曝光或者连续成像及多日成像，并将连续检测结果创建为视频文件进行动态观察。

9. 具备量化分析功能，以样品表面每秒离开一平方厘米组织并辐射成一个立体角的光子数(p/s/cm2/sr)或发射光子(p/s/cm2/sr)/激发强度(uw/cm2)进行定量，可自动或手动获取荧光及发光信号强度（提供被SCI收录的证明文献≥3篇）。

10. 具有≥7种像素合并功能。

11. 多图分析功能，可对多张图片一键同时处理分析及组合导出，实现纵向实验结果快速处理，确保成像结果分析条件一致。

12. 可以进行表面线形的光强度对比，自动评估目标区域强度变化趋势。

13. 图像具备3D峰值显示，实现数据立体化（提供软件截图证明）。

二、产品配置：

1. 植物活体成像系统主机                1台

2. 配套数据处理及存储设备                   1台

3.分析软件                             1套

注：标“*”项参数为实质性条款，不允许负偏离，如出现负偏离，视为不满足采购文件实质性要求，其磋商文件应答无效。普通参数如有负偏离，会影响所投磋商文件的综合评价，不会导致磋商文件应答无效，但会作为合同履约验收的依据，磋商供应商需如实列出。标“*”项参数必须在磋商应答文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、产品技术说明书或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为不满足采购文件要求，其应答无效。

三、售后服务：

整机质保3年，LED灯源寿命≥50000小时。2小时内响应，48小时到现场。

交货时间：合同签订后60天内

交货地点：中国科学院南京土壤研究所